沪制 00000033号

友 声

Yousheng

(沪台合资)上海友声衡器有限公司制造

厂址：上海市崇明江口经济小区                邮编：202165

沪办：上海市闵行区莘庄工业区               邮编：201108

总机：021-64421766                传真：021-64894151

网址：www.ys-sh.cn          Email：ysluhaiyan@163.conm

最新版本说明书请到公司网站下载。

友 声

BS-L系列电子天平

（LED显示）

# Yousheng

操 作 手 册

（沪台合资）上海友声衡器有限公司

BS-L系列电子天平（LED显示）

操作手册

一、技术指标:

- 开机自动置零，零点自动跟踪。

- 电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz

- 工作温度范围：0℃ ~ +40℃，相对湿度: ≤ 85% RH。

| 型号 | 称量范围 | 分度值( d ) | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| BS600L | 600 g | 0.1 g | Ⅲ |
| BS1500L | 1500 g | 0.2 g | Ⅲ |
| BS3000L | 3000 g | 0.5g | Ⅲ |

二、操作说明:

把天平放在稳定平整的台面上。调整四个底脚螺钉使秤处于水平位置，然后开启电源（如果需要可先放上专用秤盘）。当第一次使用时，必须按本说明书进行用户标定，以后则至少每个月进行一次用户标定。

1、去皮：

（1） 按【去皮】键，重量显示为零, “去皮”标志出现。

（2） 将原称重物取下，重量显示为负值，再按【去皮】键，称重复零，“去皮”标志消失。去皮范围小于等于1/3满量程。

2、置零：（置零范围：≤2%FS，去皮状态下无效）

按【置零/标定】键，重量归零，零位标志出现。

3、用户标定：

在托盘上没有任何物品的情况下，按住【置零/标定】键不放，直到显示“C  ****”。提示符C后的数值表示需要加载的砝码的重量，有两种标定方法：

（1）、满量程标定：按照提示重量在托盘上放足满量程的砝码后，按【置零/标定】键，数值停止闪烁后标定结束。

（2）、任意点标定：每按【去皮】键一次，提示符C后的数值减少1/6，直到希望的加载重量，提示重量在托盘上放足砝码后，按【置零/标定】键，数值停止闪烁后标定结束。

如果标定失败，显示提示符“FAIL”后进入正常称重。

4、报警指示：

- 当被称物超过100%FS+9d时，显示为“-----”，并连续发声报警，此时应将被称物取下。

- 如ADC转换溢出，显示为“—Adc—”并连续发声报警，此时将被称物取下或送修。

- 当开机时的底秤超过允许范围，重量显示为“HHHHH”或“LLLLL”，表示底秤过高或过低，送修。

- 自检完后，如果称重显示“UNSTA”表示称重不稳、台面强度不够或有振动，应采取加固台面、避开振动或加玻璃罩等防风等措施，或送修。

- 自检结束后，显示“sys”表示系统故障，应送修。

三、保修及注意事项：

产品售出起一年内出现的非人为故障属保修范围。

邮寄时请用户使用原包装，以免损坏，邮费用户自理。

注意事项：

1、电子天平严禁淋雨或用水冲洗。如不慎沾水，请用干布擦试干净。若工作异常，请尽快送到经销商处维修。

2、严禁将电子天平置于高温或潮湿的场所。

3、勿让蟑螂等小生物侵入寄生于仪器内，以免造成损害。

4、严禁撞击重压秤盘（勿超过其最大秤量）。

5、严禁用有机化学溶剂搽拭外壳和面板。

感谢您选用了我公司的电子天平，请在使用前认真阅读本手册，并按本手册操作。如有任何疑难问题，可与本公司直接联系，我们将为您提供满意的服务。