### 一、注意事项

（一）、电子天平严禁淋雨或用水冲洗。如不慎沾水，请用干布擦试干净。若仪器工作异常，请尽速送到经销商处，我们将竭诚为您服务。

（二）、严禁将电子天平置于高温或潮湿之场所。

（三）、勿让蟑螂侵入及小生物寄生于仪器内，以免造成损害。

（四）、严禁撞击重压（勿超过其最大秤量）。

（五）、长期不使用时，请将干电池取出，将机器擦拭干净，放入干燥剂，用塑胶袋包好存放。

（六）、严禁用有机化学溶剂搽拭外壳和面板。

（七）、如对本产品有任何建议，请不吝指正。

### 二、运输保护栓之拆卸与安装

当第一次使用时，必须将运输保护栓（位于天平左侧）取下并保存。当运输此天平时，请将运输保护拴装上，以防止运输时，损坏内部之敏感元件，这非常重要，请务必切实做到。保护栓取下以后，请用厂家提供的塑料帽（位于交流电源的包装盒中）将保护栓孔堵上，防止进入粉尘和异物，并保持天平的总体美观。

在天平的使用过程中，请使用防风罩。避免空气流动和空气中的粉尘对测量精度的影响。

防风罩安装程序是：将塑料防风罩挡板沿相应的凹槽插入，加上上盖后形成一个封闭的防风罩，在天平主机上平放妥帖即可。

注：1.  BS-L系列无防风罩。

注意：拆卸运输保护栓前，必需先装好塑料托盘并拧紧托盘上的固定螺丝。

### 三、使用前之准备工作

（一）、请将电子天平放置于稳固、平坦之台面使用，并利用4只调整脚，使仪器保持平衡（勿放于摇动或震动台架上）。

注意水平仪内气泡应位于圆圈中央。

（二）、避免将电子天平置于温度变化较大或空气流动剧烈之场所使用，如日光直射或冷气机之出风口。

（三）、请使用独立电源插座，以避免其他电器用品的干扰。

（四）、打开电源时，秤盘上请勿放置任何物品。

（五）、电子天平使用时，称量物品之重心，须位于秤盘中心点，且称量物不可超出称量范围，以确保其准确度。

（六）、使用电子天平前建议开机预热15~20分钟，以确保称量的精确度。

（七）、天平使用前最好能先进行一次外部校正。

（八）、请注意显示窗右上角，如有      符号出现，请及时更换干电池。

+  -

（九）、天平使用环境温度为5~35℃。

### 四、准确度等级、型号规格及外观尺寸

准确度等级：Ⅲ

规格表（一）

BS-H系列:

外部解析：1/60000，（检定分度值e=10d检定分度数1/6000）

| 型号 单位 | BS150H | ###### BS600H | ###### BS1500H |
| --- | --- | --- | --- |
| g | 150×0.002 | 600×0.01 | 1500×0.02 |
| ct | 750×0.01 | 3000×0.05 | 7500×0.1 |
| lb | 0.33×0.00001 | 1.3225×0.00005 | 3.3×0.00005 |
| oz | 5.29×0.0001 | 21.15×0.0005 | 52.9×0.001 |
| dr | 84.6×0.002 | 338.6×0.01 | 846×0.02 |
| gn | 2314.5×0.05 | 9258×0.2 | 23145×0.5 |
| ozt | 4.82×0.0001 | 19.29×0.0005 | 48.2×0.001 |
| dwt | 96.4×0.002 | 385.8×0.01 | 964×0.02 |
| MM | 40×0.001 | 160×0.05 | 400×0.01 |
| tl.J | 4×0.0001 | 16×0.0005 | 40×0.001 |
| tl.T | 4×0.0001 | 16×0.0005 | 40×0.001 |
| tl.H | 4×0.0001 | 16×0.0005 | 40×0.001 |
| t | 12.86×0.0002 | 51.4×0.001 | 128.6×0.002 |

BS-A系列:

外部解析：1/30000，（检定分度值e=10d检定分度数1/3000）

| 型号 单位 | ###### BS150A | BS300A | ###### BS600A | ##### BS1500A | ###### BS3000A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 150×0.005 | 300×0.01 | 600×0.02 | 15000×0.05 | 3000×0.1 |
| ct | 750×0.05 | 1500×0.05 | 3000×0.1 | 7500×0.5 | 15000×0.5 |
| lb | 0.3304×0.00002 | 0.66×0.00005 | 1.32×0.0001 | 3.304×0.0002 | 6.6×0.0005 |
| oz | 5.29×0.0002 | 10.575×0.005 | 21.15×0.001 | 52.9×0.002 | 105.75×0.005 |
| dr | 84.6×0.005 | 169.2×0.01 | 338.4×0.02 | 846×0.05 | 1692×0.1 |
| gn | 2313×0.1 | 4626×0.2 | 9250×0.5 | 23130×1 | 46260×2 |
| ozt | 4.82×0.0002 | 9.64×0.005 | 19.28×0.001 | 48.2×0.002 | 96.4×0.005 |
| dwt | 96.4×0.005 | 192.8×0.01 | 385.6×0.02 | 964×0.05 | 1928×0.1 |
| MM | 40×0.002 | 80×0.005 | 160×0.01 | 400×0.02 | 800×0.05 |
| tl.J | 4×0.0002 | 8×0.0005 | 16×0.001 | 40×0.002 | 80×0.005 |
| tl.T | 4×0.0002 | 8×0.0005 | 16×0.001 | 40×0.002 | 80×0.005 |
| tl.H | 4×0.0002 | 8×0.0005 | 16×0.001 | 40×0.002 | 80×0.005 |
| t | 12.85×0.0005 | 25.7×0.001 | 51.4×0.002 | 128.5×0.005 | 257×0.01 |

BS-M系列:

外部解析：1/15000，（检定分度值e=5d检定分度数1/3000）

| 型号 单位 | ###### BS150M | BS300M | ###### BS600M | ##### BS1500M | ###### BS3000M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 150×0.01 | 300×0.02 | 600×0.05 | 1500×0.1 | 3000×0.2 |
| ct | 750×0.05 | 1500×0.1 | 3000×0.5 | 7500×0.5 | 15000×1 |
| lb | 0.33×0.00005 | 0.66×0.00005 | 1.32×0.0002 | 3.3×0.0005 | 6.6×0.0005 |
| oz | 5.29×0.0005 | 10.58×0.001 | 21.16×0.002 | 52.9×0.005 | 105.8×0.01 |
| dr | 84.6×0.01 | 169.2×0.02 | 338.5×0.05 | 846×0.1 | 1692×0.2 |
| gn | 2314×0.2 | 4625×0.5 | 9250×1 | 23140×2 | 46250×5 |
| ozt | 4.82×0.0005 | 9.64×0.001 | 19.28×0.002 | 48.2×0.005 | 96.4×0.01 |
| dwt | 96.4×0.01 | 192.8×0.02 | 385.5×0.5 | 964×0.1 | 1928×0.2 |
| MM | 40×0.005 | 80×0.01 | 160×0.02 | 400×0.05 | 800×0.1 |
| tl.J | 4×0.0005 | 8×0.001 | 16×0.002 | 40×0.005 | 800×0.01 |
| tl.T | 4×0.0005 | 8×0.001 | 16×0.002 | 40×0.005 | 800×0.01 |
| tl.H | 4×0.0005 | 8×0.001 | 16×0.002 | 40×0.005 | 800×0.01 |
| t | 12.86×0.001 | 25.72×0.002 | 51.4×0.05 | 128.6×0.01 | 257.2×0.02 |

BS-L系列:

外部解析：1/6000，（检定分度值e=2d检定分度数1/3000）

| 型号 单位 | ###### BS150L | BS300L | ###### BS600L | ##### BS1500L | ###### BS3000L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 150×0.02 | 300×0.05 | 600×0.1 | 1500×0.2 | 3000×0.5 |
| ct | 750×0.1 | 1500×0.2 | 3000×0.1 | 7500×1 | 15000×2 |
| lb | 0.33×0.0005 | 0.66×0.0001 | 1.3×0.0001 | 3.3×0.005 | 6.6×0.001 |
| oz | 5.29×0.001 | 10.58×0.002 | 21×0.001 | 52.9×0.01 | 105.8×0.02 |
| dr | 84.6×0.01 | 169×0.05 | 330×0.02 | 846×0.1 | 1690×0.5 |
| gn | 2310×0.5 | 4620×1 | 9200×0.5 | 23100×5 | 46200×10 |
| Ozt | 4.82×0.001 | 9.64×0.002 | 19×0.001 | 48.2×0.01 | 96.4×0.02 |
| Dwt | 96.4×0.02 | 192.5×0.05 | 380×0.02 | 964×0.2 | 1925×0.5 |
| MM | 40×0.05 | 80×0.02 | 160×0.01 | 400×0.5 | 800×0.2 |
| tl.J | 4×0.005 | 8×0.002 | 16×0.001 | 40×0.05 | 80×0.02 |
| tl.T | 4×0.005 | 8×0.002 | 16×0.001 | 40×0.05 | 80×0.02 |
| tl.H | 4×0.005 | 8×0.002 | 16×0.001 | 40×0.05 | 80×0.02 |
| t | 12.86×0.002 | 25.7×0.005 | 51×0.002 | 128.6×0.05 | 257×0.05 |

规格表（二）

BS-H系列: 外部解析：1/60000，单位：g

| 型号 单位 | BS150H | BS600H | BS1500H |
| --- | --- | --- | --- |
| g | 150×0.002 | 600×0.01 | 1500×0.02 |

BS-A系列: 外部解析：1/30000，单位：g

| 型号 单位 | BS150A | ###### BS300A | BS600A | BS1500A | BS3000A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 150×0.005 | 300×0.01 | 600×0.02 | 1500×0.05 | 3000×0.1 |

BS-M系列: 外部解析：1/15000，单位：g

| 型号 单位 | BS150M | # BS300M | BS600M | BS1500M | BS3000M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 150×0.01 | 300×0.02 | 600×0.05 | 1500×0.1 | 3000×0.2 |

BS-L系列: 外部解析：1/6000，单位：g

| 型号 单位 | BS150L | # BS300L | BS600L | BS1500L | BS3000L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 150×0.02 | 300×0.05 | 600×0.1 | 1500×0.2 | 3000×0.5 |

外观尺寸表格

| 机身尺寸 | 23cm×17.2cm×6cm(长*宽*高) |
| --- | --- |
| 秤盘尺寸 | 厚：7mm 直径：11.4cm |
| 防风罩尺寸 | 16.2cm×15cm×8.2cm(长*宽*高) |
| 净重 | 约 1030 克 |

### 五、显示部份说明

显示窗口尺寸：84mm*24mm

### 六、按键功能说明

标定

标定键。用于重量校准。

单位

单位选择键。共有13种单位可作选择。

置零

置零键。若秤盘上无任何物品，但显示窗有微小重量出现，可按置零键归零。

去皮键。用以扣除重量，在去皮模式下，且秤盘上无任何负载时，再按一次去皮键，可取消皮重。

去皮

模式

功能模式选择键。可选择计重、计数、百分比三种模式。

设定

设定键。在计数与百分比模式时，用来取样计算单重。

↑

数字输入键。在功能设置中，为选择键。

确认

确认键。

标定   单位   置零   去皮   模式   设定    ↑    确认

### 七、功能设置

SPEEd

标定

确认

按住      键不放，再按        ，屏幕显示                 ，进入功能选择模式。

置零

确认

设定

Un 1t

ln 1tU

trn

rAtE

设定r

设定

设定

设置5

设置6

设置7

SPEEd

ZEro

b-Lgt

设定

设定

设定

设定

设置1

设置2

设置3

设置4

称重状态

在设定过程中按       键进入相应的选项。想跳过该选项进入下一选项设置的，可以按       键。按      键可退出功能设置。天平将恢复原先的设定值。

# 功能设置1：选择天平的速度

确认

设定

↑

按       键选择速度，共有5档速度。“SPd 1” 速度最慢，“SPd 5” 速度最快。选完后可以按       键确认，或按      键继续下一个功能选择步骤。

（出厂时数据取样速度设定为“SPd 2”）

SPd 1

SPd 2

SPd 3

SPd 4

↑

SPEEd

确认

↑

↑

↑

SPd 5

↑

# 功能设置2：选择抓零范围

确认

设定

↑

按       键选择抓零范围，总共有5档，“ZEr 1” 抓零范围最小，    “ZEr 5”抓零范围最大。选完后可以按       键确认，或按      键继续下一个功能选择步骤。

（出厂时抓零范围设定为“ZEr 1”）

ZEr 1

ZEr 2

ZEr 3

ZEr 4

↑

ZEro

确认

↑

↑

↑

ZEr 5

↑

# 功能设置3：选择天平的背光选项

确认

设定

↑

按       键选择背光选项。选“OFF”时，背光无效。选“ON”时，背光常开。选定后可以按       键确认，或按      键继续下一个功能选择步骤。

（出厂时设定为“OFF”）

注：背光为选件。

OFF

b-Lgt

确认

↑

ON

↑

# 功能设置4：选择要用的单位

设定

设定

↑

按       键选择ON或OFF。13种单位选完时，可以按       键，或按      键继续下一个功能选择步骤。

（出厂时13种单位皆设定为“ON”）

ON

ON

OFF

ON

Un 1t

确认

确认

确认

OFF

OFF

↑

↑

↑

# 功能设置5：选择开机时的始单位

单位

确认

设定

按       键选择单位，选定后可以按       键，或按       键继续下一个功能选择步骤。

（出厂设定值为“g”）

In 1tU

ln 1t  g

In 1t  ct

In 1t  t

确认

单位

单位

单位

# 功能设置6：选择RS232传送方式

确认

设定

↑

确认

按      键选择“稳定传送”，“按        键传送”，“连续传送”或者“禁止传送”。选定后可以按       键，或按       键继续下一个功能选择步骤。

（出厂设定值为“close”）

Stb

trn

确认

稳定传送

↑

按       键传送

确认

Etb

↑

SEr

连续传送

CLOSE

禁止传送

↑

# 功能设置7：选择RS232接口传送速率

确认

设定

↑

按     键，可循环选择传送效率“1200”“2400”“4800”“9600”选定后，可以按       键确认并离开功能选择模式，或按       键直接离开功能选择模式。

（出厂设定值：2400）

rAtE

2400

4800

9600

确认

1200

↑

↑

↑

↑

### 八、功能操作说明

模式

开机后天平为计重模式，可按     键循环选择计重、计数、百分比，三种功能模式。

一、

计重模式

1. 单位选择：

单位

1、按       键可选用所需之计重单位，且屏幕上将有单位显示，共有g，ct，lb，oz，dr，gn，ozt，dwt，MM，tl.J，tl.T，tl.H 13种单位。

2. 扣重功能：

去皮

去皮

2.1、将包装容器置于秤盘上，待重量显示值稳定后，按      键，使重量归零，且屏幕上皮重指示灯点亮，即表示已扣除包装物之重量，加放物品于包装容器内时，屏幕将显示物品之净重，将秤盘上物品连同包装容器一并移去时，屏幕将显示包装容器重量之负值，此时再按一次      键即可取消扣重模式。

2.2、扣重范围：满量程。

3. 零点功能：

置零

3.1、使用过程中，若出现零点漂移现象（即秤盘上无物品，但屏幕出现微小重量），此时按       键即可将重量归零。

3.2、零点范围：（±4%）×满量程

二、

计数模式

取样：

设定

↑

确认

设定

1、按       键，屏幕显示“SAXXPCS”，此时可以按       键循环选择10，20，50，100，200，500，1000PCS五种取样个数，按       键选定取样个数。如果开机后首次进入计数模式，则免按       键。

确认

2、在秤盘上放足样品个数，选定取样个数后，屏幕显示“-PCS-PCS”，等稳定标志点亮后按       键，取样完成，可开始使用计数功能。

确认

设定

3、单重不足：当单重小于0.8d时，屏幕显示“-CSL-pcs”，按      键退回到称重状态，按       键重新取样。

三、

百分比模式

取样：

（一）、实物取样：

设定

确认

确认

设定

1、在秤盘上放足取样重量，按       键，屏幕显示“-PRE-%”，等稳定标志点亮后，按       键，取样完成，可开始使用百分比功能。如果开机后首次进入百分比模式，则免按       键。

确认

设定

2、取样重量小于最大称量的0.1%,屏幕显示“—SLAC—%”，按      键退回到称重状态，按       键重新取样。

（二）、非实物取样：

设定

单位

确认

↑

按       键，屏幕显示“-PRE-%”，此时按       键，单位指示窗中%和g轮流显示，用       键和       键输入所要取样的重量。取样完成后，即可开始使用百分比功能。

备注：

模式

模式

1、在计数或百分比模式下，在取样完成后，按       键可切换成计重模式，再按      键即可返回计数或百分比模式，天平将保存先前的取样结果。

2、计数模式与百分比模式互相切换时，不影响先前的取样结果。

四、

简易外部校正功能

标定

↑

确认

确认

当天平处于称重零位状态时，按住      键约3秒钟，此时屏幕将显示“－000－”，再按     键。天平等待稳定以抓取零位。一段时间以后,天平自动跳到加载量程提示，若不稳定，则“－000－”会闪烁。加载量程可通过按      键选择1/6、1/3、1/2、2/3、5/6、1倍满量程。请选择并按照屏幕显示的重量值，放足砝码，待稳定后，再按      键。一段时间以后,天平将自动完成外部校正。

注意：若外部校正时，加载内码与上一次标定的内码误差＞2%，则校正无效。

### 九、错误代码信息

- “0-Err”: 开机时若零位＞20%满量程，则显示“0-Err”,天平不予称量。遇到此情况，请立刻将天平送于经销商处理。

- “-OL-”: 过载显示,同时系统鸣叫报警

- “-LO-”: 低电压信号。如果显示数字为零，则显示“-LO-” 。

- “UNSTA” ：开机零位不稳。

- “-AdC-” ：传感器信号溢出，同时系统鸣叫报警。

- “-PSL-” ：百分比取样不足，须重新取样。

- 计数取样不足：

“-CSL-” ：单重小于分度值的80%

“SLAC” ：单重小于分度值的50%

### 十、RS232通讯协议

本天平采用通用RS232 UART信号，每10BIT 为一个数据帧，帧格式如下：

| bit1 | Bit2 | bit3 | bit 4 | bit 5 | bit 6 | bit 7 | Bit 8 | Bit 9 | bit 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BIT1：起始位

BIT2~BIT9：数据位

BIT10：停止位

波特率：“1200”、 “2400”、 “4800”、 “9600” bps可选

数据格式：

- 发送当前工作模式的ASCII码，2字节：WT — 称重模式；CT — 计数模式； PC — 百分比模式。

- 发送当前工作状态的ASCII码，2字节：OL — 超载； ST — 稳定； US — 不稳定。

- 发送数据的符号“+”或“-”的ASCII码，1字节。

- 发送7位数据的ASCII码，其中一位为小数点“。”，数据不足7位时用空格补满7位。

- 发送当前单位的4位ASCII码，在计数和百分比模式下发送4个空格，单位不足4位时用空格补满4位。

- 发送回车换行的ASCII码，“0DH”、“0AH”。

数据传输范例：

- 例如38.25g的稳定值如下：

| W | ## T | S | T | + |  |  | 3 | 8 | . | 2 | 5 |  |  |  | g | ## 0D | ## 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 例如300ct的不稳定值如下

| W | ## T | U | S | + |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | c | t | ## 0D | ## 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3．例如 -60.0 tl.H的稳定值如下

| W | ## T | S | T | - |  |  |  | 6 | 0 | . | 0 | t | l | . | H | ## 0D | ## 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4．例如计数模式下+60的稳定值如下

| C | ## T | S | T | + |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  | ## 0D | ## 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5．例如百分比模式下 +25.4稳定值如下

| P | ## C | S | T | + |  |  |  | 2 | 5 | . | 4 |  |  |  |  | ## 0D | ## 0A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 十一、电源部分说明

电源选择

- 2号干电池4颗（建议使用“AAA”环保电池）

- adaptor DC9V 300mA（国内220V交流、台湾110V交流）

消耗电流

- 使用中（无背光）：大约40mA

- 使用中（有背光）：90~100mA

低电源警示

当干电池电压使用至5.4V±0.15V时，显示窗右上角即有      符号出现则表示必须更换干电池。

+  -

特此声明，当显示窗有 符号出现后，天平有可能因电源电压太低，出现秤量不准或零点不稳等现象，请用户使用时应特别注意，以免造成不良后果。

+  -

### 十二、单位转换表及满载对照表

单位转换表：

1  ct  (MET .CARAT)（克拉）              =               0.2 g

1  1b  (AVOIRDUPOIS POUND)（磅）       =         453.59237 g

1  oz  (AVOIRDUPOIS OUNCE)（盎司）     =      28.349523125 g

1  dr  (AVOIRDUPOIS DRAM)              =         1.7718451 g

1  gn  (GRAIN)(U.K)（克冷）               =        0.06479891 g

1  ozt  (TROY OUNCE)（金衡盎司）         =        31.1034768 g

1  dwt  (PENNYWEIGHT)（英钱）           =        1.55517384 g

1  MM  (MOMME) (JPN)                    =          3.749996 g

1  t1.J  (HONG KONG JEWELRY TAEL)（金两）  =     37.4290018 g

1  t1.T  (TAEL)(TWN)（台两）（越南两）      =          37.49995 g

1  t1.H  (HONG KONG TAEL)（司马两）      =         37.799375 g

1  t  (TOLA)(INDIA)                        =        11.6638038 g

满载对照表：

BS-H系列:

| 型号 单位 | BS150H | BS600H | BS1500H |
| --- | --- | --- | --- |
| g | 150.018 | 600.09 | 1500.18 |
| ct | 750.09 | 3000.45 | 7500.9 |
| lb | 0.33009 | 1.32295 | 3.30045 |
| oz | 5.2909 | 21.545 | 52.909 |
| dr | 84.618 | 338.69 | 846.18 |
| gn | 2314.95 | 9259.8 | 23149.5 |
| ozt | 4.8209 | 19.2945 | 48.209 |
| dwt | 96.418 | 385.89 | 960.418 |
| MM | 40.009 | 160.045 | 400.09 |
| t1.J | 4.0009 | 16.045 | 40.009 |
| t1.T | 4.0009 | 16.045 | 40.009 |
| t1.H | 4.0009 | 16.045 | 40.009 |
| t | 12.8618 | 51.409 | 128.618 |

BS-A系列:

| 型号 单位 | BS150A | BS300A | BS600A | BS1500A | BS3000A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 150.045 | 300.09 | 600.18 | 1500.45 | 3000.9 |
| ct | 750.45 | 1500.45 | 3000.9 | 7504.5 | 15004.5 |
| lb | 0.33058 | 0.66045 | 1.3209 | 3.3058 | 6.6045 |
| oz | 5.2918 | 10.5795 | 21.159 | 52.918 | 105.795 |
| dr | 84.645 | 169.29 | 338.58 | 846.45 | 1692.9 |
| gn | 2313.9 | 4627.8 | 9254.5 | 23139 | 46278 |
| ozt | 4.8218 | 9.6445 | 19.289 | 48.218 | 96.445 |
| dwt | 96.445 | 192.89 | 385.78 | 964.45 | 1928.9 |
| MM | 40.018 | 80.045 | 160.09 | 400.18 | 800.45 |
| t1.J | 4.0018 | 8.0045 | 16.009 | 40.018 | 80.045 |
| t1.T | 4.0018 | 8.0045 | 16.009 | 40.018 | 80.045 |
| t1.H | 4.0018 | 8.0045 | 16.009 | 40.018 | 80.045 |
| t | 12.0045 | 25.709 | 51.418 | 120.045 | 257.09 |

BS-M系列:

| 型号 单位 | BS150M | BS300M | BS600M | BS1500M | BS3000M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 150.09 | 300.18 | 600.45 | 1500.9 | 3001.8 |
| ct | 750.45 | 1500.9 | 3004.5 | 7504.5 | 15009 |
| lb | 0.33045 | 0.66045 | 1.3218 | 3.3045 | 6.6045 |
| oz | 5.2945 | 10.589 | 21.178 | 52.945 | 105.89 |
| dr | 84.69 | 169.38 | 338.95 | 846.9 | 1693.8 |
| gn | 2315.8 | 4629.5 | 9259.0 | 23158 | 46295 |
| ozt | 4.8245 | 9.649 | 19.298 | 48.245 | 96.49 |
| dwt | 96.49 | 192.98 | 385.95 | 964.9 | 1929.8 |
| MM | 40.045 | 80.09 | 160.18 | 400.45 | 800.9 |
| t1.J | 4.0045 | 8.009 | 16.018 | 40.045 | 80.09 |
| t1.T | 4.0045 | 8.009 | 16.018 | 40.045 | 80.09 |
| t1.H | 4.0045 | 8.009 | 16.018 | 40.045 | 80.09 |
| t | 12.869 | 25.738 | 51.445 | 128.69 | 257.38 |

BS-L系列:

| 型号 单位 | BS150L | BS300L | BS600L | BS1500L | BS3000L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 150.18 | 300.45 | 600.9 | 1501.8 | 3004.5 |
| ct | 750.9 | 1500.18 | 3004.5 | 7509 | 15001.8 |
| lb | 0.33045 | 0.6609 | 1.3218 | 3.3045 | 6.609 |
| oz | 5.299 | 10.598 | 21.195 | 52.99 | 105.98 |
| dr | 84.69 | 169.45 | 338.95 | 846.9 | 1694.5 |
| gn | 2314.5 | 4629.0 | 9258.0 | 23145 | 46290 |
| ozt | 4.829 | 9.658 | 19.295 | 48.29 | 96.58 |
| dwt | 96.58 | 192.95 | 385.9 | 965.8 | 1929.5 |
| MM | 40.045 | 80.18 | 160.45 | 400.45 | 801.8 |
| t1.J | 4.0045 | 8.018 | 16.045 | 40.045 | 80.18 |
| t1.T | 4.0045 | 8.018 | 16.045 | 40.045 | 80.18 |
| t1.H | 4.0045 | 8.018 | 16.045 | 40.045 | 80.18 |
| t | 12.876 | 25.745 | 51.49 | 128.76 | 257.45 |

# 抓零范围对照表:

|  | 规格 | BS-L系列 | BS-M系列 | BS-A系列 | BS-H系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跟零范围 |  |  |  |  |  |
| “Zer 1” |  | 0.5d | 0.7d | 0.8d | 1.6d |
| “Zer 2” |  | 0.8d | 1.5d | 1.5d | 2.5d |
| “Zer 3” |  | 1.5d | 2.5d | 2.5d | 3.5d |
| “Zer 4” |  | 2d | 3.5d | 3.5d | 4.5d |
| “Zer 5” |  | 2.5d | 4.5d | 4.5d | 5.5d |