四、无线遥控器按键

A键等效于【保持/开机/关机】键	B键等效于【去皮/置零】键

C键等效于【累计】键				D键等效于【累清】键

说明：	遥控器不能执行开机操作；

五、自动关机功能：

  - 当吊秤处于睡眠状态约一小时后，将自动关机；

  - 当电池电量不足，且重量为零时，显示：－LB－，提示用户尽快充电，若电量严重不足，‘－LB－’闪烁几次后，吊秤将自动关机。

六、注意事项

- 天车吊钩和被测物均应钩于吊秤上、下吊钩的中央部位；

- 吊秤本体禁止受到激烈撞击；不使用时请悬挂存放于通风干燥阴凉处；

- 请定期检查各部位螺丝及插栓有无松动或掉落，确认无误后再开机使用。

- 在户外使用如遇雷电则请关机暂停使用；

- 为确保安全，须改变所吊重物的方向或位置时请直接推动重物，不要直接推动吊秤；

- 加载请勿超过安全负荷，避免长时间起吊，确保传感器使用寿命；

七、简易故障排除

- 如遇无法正常开、关机或死机情况，请用牙签等尖细物插入显示面板右下角小孔内， 2秒种后松开，再按开机键即可重新启动系统。

- 如有无法充电情况，请检查充电器或电池；当输入电源为交流220V时，充电器输出应为直流14.5V左右；电池充电完毕后电池电压应为6V以上，如电压在5.8V以下则需更换新电池。

友 声

Yousheng

(沪台合资)上海友声衡器有限公司制造

厂址：上海市崇明江口经济小区                邮编：202165

沪办：上海市闵行区颛桥镇颛兴路45弄10号201室    邮编：201108

公司网址:http://www.ys-scale.cn     E-mail：webmaster@ys-scale.cn

电话：021-64893175，64893844，34074069，         传真：021-34074069

最新版本说明书请到公司网站下载

沪制 00000033号

OCS系列电子吊秤

操作手册

（沪台合资）上海友声衡器有限公司

一、主要技术性能：

  - 5位1.2英寸（字高40mm）超高亮显示器。

  - 智能抗抖动数字滤波，读数稳定性好，稳定时间快（<5秒）。

  - 低功耗设计，具有自动睡眠功能，蓄电池充足电后可连续工作100多小时。

  - 自带高性能充电器，具有自动关机和过放电保护电路，充分保障电池寿命。

  - 多种功能参数可选，并配有无线遥控器，使用灵活方便。

  - 具有即时去皮和延时去皮功能，便于不同场合的去皮操作。

  - 安全载荷：150%F.S，破坏载荷：200%F.S。

  - 工作环境：5℃~35℃，85%RH

二、操作说明

- 按键功能说明：

  - 【保持/开机/关机】键：按此键3秒钟左右可以开机或关机；正常称重状态时，单击此键可以保持当前重量显示，显示重量不变，且闪烁显示，此时，按其他键均无效，再次单击则解除保持状态；在标定及显示累计数据时保持键无效；

  - 【去皮/置零】键：按此键进行去皮或者置零操作，标定和设定参数时可以用作“后退”键；去皮状态下，去皮指示灯点亮；

  - 【累计】键：进行重量累计操作，重量为零时按此键不放可以查看累计信息；参数标定时用作“选择”键；累计状态下，累计指示灯点亮；

  - 【累清】键：按此键清除累计信息，参数标定时用作“确认”键；

- 置零与去皮操作：

  - 即时去皮： 将重物吊起，待称量稳定后，按【去皮/置零】键，若重量小于用户设定的置零范围，则作置零处理，显示置零，去皮指示灯熄灭；若重量大于用户设定的去皮起始重量，则作去皮处理，显示置零，去皮指示灯点亮。

  - 延迟9秒自动去皮：按住【去皮/置零】键不放，3秒钟后显示“tAr—9”，放开按键，显示值以每秒减一的速度，显示“tAr-x”；此时，将重物吊起，当显示“tAr-0”后，进行自动去皮。若称重还没有稳定，则显示“-----”等待，稳定后自动去皮，显示置零。

  - 复皮：  在去皮指示灯点亮时，按【去皮/置零】键，可消除皮重，显示毛重值，同时去皮指示灯熄灭。

- 睡眠模式：

当称重稳定在零位约一分钟后，电子吊秤自动进入睡眠模式，显示为有一段数码管循回点亮；以节约能耗；当有按键或有加载时自动退出睡眠模式，返回正常称重状态。

三、标定与参数设置：

- 进入标定状态：在正常称重状态时，按【累清】键3秒，进入标定状态；若标定参数错误则直接跳到第3步；

- 显示：-CAL-，按【累清】键进入重量标定，按【累计】键跳到第8步进行参数设置；此时，可按【去皮/置零】键退出标定，回到称重状态；

- 显示：dot=x，表示选择小数点；按【累计】键切换选择，可选的小数点位数为：0、1、2；按【累清】键确认，进入下一步。

- 显示：xxxxx，表示设定满量程；最高位开始闪烁，按【累计】键改变该位的数值，按【累清】键确认，设定下一位数字，五位数字全部设定完成后进入下一步。

- 显示：CAL-0，表示将进行零位标定；将吊秤置于空载状态，稳定后按【累清】键确认，显示‘----’，同时两个指示灯闪烁，表示正在抓取零位；

- 显示：xxxxx，有一位数字在闪烁，表示设定标定点重量，默认为满量程标定；按【累清】和【累计】键设定好每一位，按【累清】键确认；

- 显示：------，同时两个指示灯闪烁，表示等待加载稳定，此时请加载输入的重量，加载稳定后重量标定完成，保存重量参数；若系统参数错误则直接到第9步；

- 显示：SET-P，按【累清】键进入参数设置，按【累计】键跳到第2步进行重量标定；此时，可按【去皮/置零】键退出标定，回到称重状态；

- 显示：d＝x，表示设定分度值，按【累计】键选择分度值，有1、2、5、10、20、50等6种分度值可选；按【累清】键确认选择，进入下一步；

- 显示：JZ= Xd，表示设定跟零范围为x个分度值；按【累计】键切换选择1d、2d、3d、4d、5d、6d、7d；按【累清】键确认，进入下一步。

- 显示：TZ=X，表示设定置零范围为x％，即去皮起始重量；按【累计】键选择2%、4%、10%、20%、50%；按【累清】键确认，进入下一步。

- 显示：SPd＝x，表示设定显示速度；按【累计】键选择，由低到高共有1、2、3档可选，按【累清】键确认，参数标定完成，保存设置。

说明：在标定过程中，按【去皮/置零】键可退回上一步，或者退出标定；若中途退出则所有参数不变，只有完成第7步或第12步才作相应参数的保存！