XK3100-B2+ 称重显示器

技 术 手 册

上 海 友 声 衡 器 有 限 公 司

制 00000033号

XK3100系列

称重显示器

感谢您选用了我公司的XK3100系列称重显示器，请在使用前认真阅读本手册，并按本手册操作。如有任何疑难问题，可与本公司直接联系，我们将为您提供满意的服务。

厂址：上海市崇明江口经济小区                邮编：202165

沪办：上海市闵行区莘庄工业区春光路99弄58号    邮编：201108

总机：021-54831805/6/7/8  传真：021-54831803

内贸部(高衡电子)：电话 021-34073556,34073569,34073599   传真：021-54831828

网址：www.ysscale.com            Email：webmaster@ysscale.com

最新版本说明书请到公司网站下载。

目    录

第一章：概述     ---------------------------------------------------------------------------------------	（4）

第二章：主要参数     ---------------------------------------------------------------------------------	（4）

第三章：安装     ---------------------------------------------------------------------------------------	（5）

- 仪表前视图     ------------------------------------------------------------------------------	（5）

- 仪表后视图     ------------------------------------------------------------------------------	（5）

- 传感器与称重显示器的连接     ---------------------------------------------------------	（5）

第四章：标定说明     ---------------------------------------------------------------------------------	（6）

- 重量标定     ---------------------------------------------------------------------------------	（6）

1、设定分度值     -------------------------------------------------------------------------	（6）

2、设定小数点     -------------------------------------------------------------------------	（6）

3、设定零点范围    -----------------------------------------------------------------------	（6）

4、设定最大称量    -----------------------------------------------------------------------	（6）

5、重量标定     ----------------------------------------------------------------------------	（6）

- 修改标定参数    -----------------------------------------------------------------------------	（7）

1、修改小数点     -------------------------------------------------------------------------	（7）

2、修改零点范围    -----------------------------------------------------------------------	（7）

第五章：串行通信说明     --------------------------------------------------------------------------	（7）

- 串行通信设置    ----------------------------------------------------------------------------	（7）

1、串行口的设置  --------------------------------------------------------------------------	（7）

2、波特率的设置   -------------------------------------------------------------------------	（7）

二、  数据格式说明    ----------------------------------------------------------------------------	（8）

1、帧格式说明  -----------------------------------------------------------------------------	（8）

2、数据格式说明   -------------------------------------------------------------------------	（8）

第六章：操作说明     ---------------------------------------------------------------------------------	（8）

- 键盘功能说明     ----------------------------------------------------------------------------	（8）

- 操作说明    ----------------------------------------------------------------------------------	（8）

1、去皮功能    -----------------------------------------------------------------------------	（8）

2、置零功能    -----------------------------------------------------------------------------	（9）

3、计重模式操作说明    -----------------------------------------------------------------	（9）

4、计数模式操作说明    -----------------------------------------------------------------	（9）

5、百分比模式操作说明    ---------------------------------------------------------------	（9）

- 报警与出错信息    -------------------------------------------------------------------------	（10）

第七章：维护保养及注意事项    -----------------------------------------------------------------	（10）

第一章  概   述

XK3100-B2+称重显示器是我公司最新推出的通用称重仪表，其主机电路采用美国著名半导体厂商最先进的增量调制型（∑-△）AD转换集成芯片，具有精度高、性能稳定可靠、上下限设定报警、计数、百分比工作模式，使用操作方便、功能强，可方便地与称重传感器组成各种电子台秤、机电结合秤及其它专用衡器等，可广泛应用于商业、工矿企业、仓库码头等计量场合，其性能价格比优于市场上的大多数产品。

XK3100-B2+称重显示器主要功能及特点：

    - 交直流两用，内置4V/4Ah免维护铅酸蓄电池及高效充电电路

    - 低功耗设计，自动进入睡眠状态

    - 上下限设定功能，可选择范围内/外报警，

    - 面板式键盘标定调试（软、硬件加锁）

    - 6位0.8英寸高亮度LED显示器

    - 零位自动跟踪

    - 多种分度值和小数点可选并可任意点标定

    - 具有电池低电压检测、标定参数自检、故障报警、出错信息提示等自诊断功能

第二章  主要参数

- 型号：-----------------------------------	XK3100-B2+称重显示器

- 精度：-----------------------------------	符合OIML III 级秤标准

- 显示：-----------------------------------	0.8英寸高亮度LED

- 键盘：-----------------------------------	按键式键盘（8个功能键）

- 分度值：--------------------------------	多种分度值小数点可选（参见标定说明）

- 去皮范围：-----------------------------	99999

- 传感器负载能力：--------------------	可驱动700Ω传感器8个或350传感器4个

- 电源电压：-----------------------------	交流：～220V（+10%～-15%）/50Hz、<10W

直流：4V/4Ah可充电蓄电池

- 储藏湿度：-----------------------------	≤70%RH无结露

- 工作湿度：-----------------------------	≤90%RH无结露

- 储藏环境温度：-----------------------	-10℃～+50℃

- 工作环境温度：-----------------------	0℃～+40℃

- 外形尺寸：-----------------------------	290x170x140（mm）

- 自重：-----------------------------------	1.75kg

第三章  安  装

- 仪表前视图

键盘

显示器

图 3-1

- 仪表后视图

电源插座

传感器插座

图 3-2

- 传感器与称重显示器的连接

- 传感器的连接采用5芯航空插座，图3-3标注了各引脚的定义。

- 必须使用屏蔽电缆，而且屏蔽线必须接大地（可通过仪表交流电源输入插座的接地端）。

- 若使用4芯屏蔽电缆，则必须将+V与+S短接 –S与-V短接，否则仪表工作不正常。

- 在接上传感器后才能打开仪表，否则仪表将显示异常。

屏蔽

①

②

③

④

⑤

-IN

+IN

-V

+V

图 3-3

注各引脚说明：	+V、-V（1，2）：传感器供桥电源

+S、-S（1，2）：传感器终端电源反馈信号

+IN、-IN（3，4）：传感器输出信号

屏蔽：传感器屏蔽线（仪表内部与交流电源输入插座的接地端相连）

第四章  标定说明

注意：标定时，传感器的屏蔽线一定要和大地相连，否则将造成称量误差。（参见图3-3）

标定操作必须由计量专业人员进行操作，具体步骤如下：

一、重量标定

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开上盖，在JP处插好短路环。 |  |  |
| 2 | 开机 |  | 自检结束后显示【d= xx】，开始标定。 |
| 3 | 按【 ↑ 】 按【确认】 | 【d= xx】 【d= yy】 【dot= x】 | 选择分度值 按【↑】修改分度值，分度值是(1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200)如不需改变直接按【确认】 确定所需分度值并自动进入小数点设定 |
| 4 | 按【 ↑ 】 按【确认】 | 【dot= x】 【dot= y】 【ZEroxx】 | 选择小数点位数 按【↑】修改小数位数，最多为5位 确定所需小数点位数并自动进入零位范围的设置 |
| 5 | 按【 ↑ 】 按【确认】 | 【ZEroxx】 【ZEroyy】 【 Full 】 | 选择零位跟踪范围 按【↑】修改零位跟踪范围，零位跟踪范围最多为3d 确定零位跟踪范围并自动进入满量程设置 |
| 6 | 按【 ↑ 】 按【确认】 | 【 Full 】 【 xxxx 】 【 LoAd】 | 进行满量程设置（提示符与原设定反复跳动显示） 按【↑】键修改数值，按【确认】确认当前数值并进入下一位，6位输入结束后进入重量标定。 |
| 7 | 加载砝码 按【↑】 按【确认】 | 【LoAd】 【LoAd】 【 xxxx】 | 进行称量标定， 在秤台上放好砝码 按【↑】和【确认】键输入砝码的重量值，如果当前是最后一位数值，按【确认】键时去皮标志亮将直接结束标定，去皮标志不亮结束数值输入；去皮标志亮后按【确认】键结束标定。 |
| 8 | 拔下短路环，盖好上盖。 |  |  |

注：1. 在标定时，去皮标志作为稳定标志用。

2. 在标定时，如想中途退出并不作保存，则可按【去皮】逐步退出直至回到称重状态。( 保留原设定 )

3．标定结束后请关机后开机，以检查标定是否正确。

二、修改标定参数

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在正常称重状态下按【标定】键，直到显示【PASS】 |  |  |
| 2 |  | 【PASS】 | 显示“PASS”，要求输入修改标定参数的口令 |
| 3 | 输入标定口令“010201” 按【确认】 | 【------1】 【dot= x】 | 按【↑】键输入数值，按【确认】键确认当前的数值；按【去皮】键修改上一位口令的数值或退出； 口令正确允许修改标定参数，否则退出， |
| 4 | 按【 ↑ 】 按【确认】 | 【dot= y】 【ZEroxx】 | 选择小数点位数 按【↑】修改小数位数，最多为5位 确定所需小数点位数并自动进入零位范围的设置 |
| 5 | 按【 ↑ 】 按【确认】 | 【ZEroxx】 【ZEroyy】 | 选择零位跟踪范围 按【↑】修改零位跟踪范围，零位跟踪范围最多为3d 确定零位跟踪范围并退出标定参数的修改 |

第五章  串行通信说明

- 串行通信设置

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机，在显示自检的过程中同时按下“设定”和“确认”，听到蜂鸣器响后松开。 |  |  |
| 2 |  | 【CLOSE】 | 自检结束后显示当前串行口的状态； “CLOSE”：串行口处于关断状态，无数据发送； “ -SEr- ”：串行口处于连续发送状态； “ -Stb- ”：数据稳定后发送状态； “ -Etb- ”：按“确认“键发送数据； |
| 3 | 按【 ↑ 】 按【确认】 | 【 -SEr- 】 | 按【 ↑ 】键选择串行口的工作状态 按【确认】键确认当前工作状态，进入波特率的设置 |
| 4 | 按【 ↑ 】 按【确认】 | 【2400】 【4800】 | 显示当前的波特率 按【 ↑ 】选择波特率，可选的波特率有(1200，2400，4800，9600) 按【确认】当前的波特率，退出设定，进入正常工作状态 |

- 数据格式说明

1、帧格式说明：

本仪表采用通用RS232 UART信号，每10BIT 为一个数据帧，帧格式如下：

| Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | Bit 9 | Bit 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BIT1：起始位

BIT2~BIT9：数据位

BIT10：停止位

2、数据格式：每次发送数据有6帧，其定义如下：

第1帧： D0~D7 —— 0FFH（起始位）

第2帧： D0~D2 —— 为小数点位数（0-5）

D3~D4 —— 当前的工作模式：00 - 计重模式；01 - 计数模式；10 - 百分比模式；

D5     —— 1表示重量为负，0表示重量为正

D6     —— 1表示重量稳定，0表示重量不稳定

D7     —— 1表示重量溢出，0表示重量未溢出

第3帧： D0~D7 —— BCD1（显示数值的最低字节）

第4帧： D0~D7 —— BCD2（显示数值的中间字节）

第5帧： D0~D7 —— BCD3（显示数值的最高字节）

第6帧： D0~D7 —— 计重模式下的单位：1表示单位是磅，0表示单位是公斤；

第六章  操作说明

一、 键盘功能说明：

- 【标定】键：用来修改部分标定参数。

- 【模式】键：功能模式选择，选择计重、计数、百分比三种工作模式。

- 【单位】键：单位选择，有公斤、磅两种单位供选择。

- 【设定】键：在计重模式用于进入设定上下限报警范围；计数和百分比模式用来重量取样。

- 【置零】键：使重量归零。

- 【去皮】键：用来去除皮重，在去皮状态下用来消除皮重。

- 【 ↑ 】键：数字输入键，用来输入数字或选择数字。

- 【确认】键：确认当前的操作。

二、操作说明:

开机笔画显示结束后进入计重模式，“零位”标志和“公斤”指示标志出现，可按“模式”键循环选择计重、计数、百分比三种功能模式。

去皮功能：按【去皮】键，重量显示为零, “去皮”标志出现，此时显示的重量为净重；取走皮重，重量显示为负值，再按【去皮】键，称重复零，“去皮”标志消失。注：1．只有当称重值为正且已经稳定，才能进行去皮操作，并可连续去皮。2．去皮范围：99999（如果显示的数值大于99999 <小数点不计> 去皮操作无效）

置零功能：在使用过程中，如果出现零点漂移现象（秤台上无任何物品，但有重量显示），按【置零】键，重量归零。（置零范围：≤4%FS，去皮状态下无效）。

【计重模式】

单位选择：按【单位】键，用来在公斤和磅之间选择计重单位，显示屏上出现相应的指示标志。在去皮状态下，单位选择无效。

报警设定功能：

- 按【设定】键，轮流显示上一次设定的重量上限和提示符“-HH-”， 按【确认】键，则不改变上一次的设定值，直接进入下限的设定；按【 ↑ 】键，即进入数字输入状态。在数字输入过程中，按【 ↑ 】键，当前某位的数值加1，按【确认】键，确认当前某位的数值，并开始设定下一位，如果是最末尾的数值，则进入设定下限值。

② 设定下限，如果刚进入设定下限值，则轮流显示上一次设定的重量下限和提示符“-LL-”，该过程的操作同设定上限。下限设定结束后进入报警方式的设定。

③ 报警方式设定，重量窗显示“-IN-”表示范围内报警，显示“-OUT-”表示范围外报警，显示“-NO-”表示没有报警，此时，可以按【 ↑ 】键切换，选择好后按【确认】键结束设定。

在设定过程，按【设定】键则退出设定，当前的设定值无效。

【计数模式】

在计数模式下，按【设定】键，则进行重量取样，显示“SAP X”（X为当前的取样个数）。

① 在秤盘上放足样品个数，按【↑】键，循环选择10、20、50、100、200、500、1000七种取样个数；按【确认】键，确认取样个数。

② 选择取样个数后，重量显示“LOAD-C”，按【确认】键，闪烁显示当前样品的重量，停止闪动后显示个数，取样结束。

③ 单重不足有两种情况：

1．重量显示“-SLAC-”时，表示所取样的单重低于分度值的80%，高于分度值的50%，但仍可以进行计数，只是可能会造成计数不准确，该标志出现约3秒后自动消失。

2．重量显示“-CSL-”时，表示所取样严重不足，须重新取样；按【设定】键重新取样，【确认】键则退回到计重模式。

在取样状态下，按【设定】键，则退出取样状态。第一次进入计数模式无需按【设定】键。

【百分比模式】

① 在百分比模式下，按【设定】键，显示“LOAD-P”，重量取样有两种方式：

(1).  在秤盘上放足样品，按【确认】键，闪烁显示当前样品的重量，停止闪动后显示百分比数值，取样结束。

(2). 按【 单位】键，显示“000000”后，通过【 ↑ 】键和【确认】键输入重量的数值。

② 当所取样品的重量小于最大称量的0.1%时，重量显示“-CSL-”时，表示所取样不足，须重新取样；按【设定】键重新取样，【确认】键则退回到计重模式。

在取样状态下，按【设定】键，则退出取样状态。第一次进入百分比模式无需按【设定】键。

注意：

在计重模式下所设定的上下限范围和报警方式被储存在秤内，不同的单位对应不同的报警范围和方式。通过【 ↑ 】键输入的数值不能大于秤的称量范围。

【设定称重速度】

①在显示自检“99999”到“000000”的过程中，同时按【模式】、【设定】，听到蜂鸣器响后松开。

②自检结束后，显示当前的速度“Spd   *”，称重速度共有有5级，“Spd  0”最快，“Spd  4”最慢，按【↑】选择称重速度，按【确认】确认所选择的显示速度，并返回到正常工作状态。

三、报警与出错信息

（1）当超载达9个分度值时，重量显示为“--OF--”，并连续发声报警。如ADC转换溢出，重量显示为“—Adc—”并连续发声报警。以上情况应将被称物取下。

（2）在使用过程中，当电池电压降低时，如果显示“-LO-”，表示电压较低，此时仍可短时间使用，应尽快充电；显示“-LO-”后，如果继续使用造成电压进一步降低时，则仪表自动关机，此时必须充电，否则会损坏电池。在关机充电时，显示“-AC-”，使用过程中充电则无显示。

（3）当开机时超出零位范围，显示为“HHHHH”或“LLLLL”。

（4）开机时不稳，重量显示为“UNSTA”，请检查传感器连接是否可靠或是否处于自由状态。

（5）开机后显示“—SYS—”，标定数据错误，重新标定或送修；

（6）无法进入睡眠或进入睡眠后马上退出睡眠，请将零位范围增大；

第七章  维护保养及注意事项

- 称重显示器尽量不要在下列场合下使用：

  - 在振动、摇摆的场合，

  - 日光直射的地方，

  - 高温、多尘、潮湿的地方。

- 供给本机的交流电应接地良好，确保使用安全。

- 使用直流供电时，应注意适时对电池进行充电。在不使用、不充电时应将电源开关关闭。

- 严禁使用强溶剂（如：苯、硝基类油）清洗机壳。

- 机内不得注入水和杂物，以防电子元件损坏和触电。

- 称重显示器是精密计量器具，其维修调试只能由国家计量部门核准的单位和本公司负责，其他人不得擅自拆修。