交直流两用计数（台）秤

说明书

- 技术指标:

- 内装免维护充电蓄电池，充电可同时开机使用。

- 开机自动置零。

- 零点自动跟踪。

- 累计次数1~100次。

- 电源：交流220V（+10%、-10%），50Hz，内置4V/4Ah免维护可充电蓄电池。

- 工作温度范围：0℃~+40℃。

- 相对湿度≤ 85%RH。

- 操作方法:

将电子秤置于结实平整的台面上，四脚调整至水平泡位于中央，使用专用秤盘时，必须先放上专用秤盘，然后开启电源，使零位标志点亮，决不能长期在“去皮”标志点亮情况下使用，否则零位自动跟踪功能消失，零位会产生漂移。

- 开机：打开电源，系统显示笔划及自检，然后进入正常称重状态。

- 【置零】键：重量显示置零。置零范围≤4%FS，去皮状态下无效。

- 【去皮】键：最大去皮范围: ≤1/3满量程（1）按此键，重量显示为零,并点亮去皮标志。（2）将原称重物取下，重量显示为负值，按【去皮】键，称重复零，去皮标志熄灭。

- 0~9键：输入数据，单重窗显示从右到左循环输入。隔3秒后，按任一数字键，均可清除原数据，并同时输入该键的数字。

- 【清除】键：在称重状态下，如果进行过累计操作，按此键，数量窗显示“clear”，单重窗显示”unit”，重量窗显示“-add-”，以提示清除累计数值，此时在3秒内按【清除】键清除单重；按【累计】键清除累计数值，按其他键退出清除状态。如果没进行过累计操作，则直接清除键盘数据。

- 【累计】键：按此键进入计数累计状态（数量为零时无效）。此时，重量窗显示“Add”，单重窗显示“X”，其中“X”表示累计的次数，个数窗显示为累计总个数。在累计状态下，除【累计】键外，按任何键均可恢复称重状态，等待下一次累计，原累计数据均保存在内存中。

- 【设定】键：按此键，可以改变分度数，当前分度数在重量窗中闪烁显示3次(分度值根据分度数改变: 分度值 = 最大称量 ÷ 分度数)。在去皮状态下，此键无效。

8.  【取样】键：在秤上放足样品，以数字键输入取样数量（显示在单重窗），待重量稳定后按此键，此时所设定个数将显示在个数窗，单重窗则显示根据取样计算出的单重值。如果计算出的单重值小于分度值的80%，则单重不足标志点亮。如果取样的重量小于分度值的4倍，则取样不足标志点亮

如需更改取样数量，可先按【清除】键，再输入新数量。若前次设定已超过3秒，则免按【清除】键，直接输入新数量即可。

单重最多为四位小数时，单重值最大不能超过1Kg，否则会出现计算错误。

9.   报警显示：（1）当被称物超过100%FS+9d时，重量显示为“------”，并连续发声报警。如ADC转换溢出，重量显示为“—Adc—”并连续发声报警。以上情况应将被称物取下。（2）当数量或累计数量超过99999，数量显示为“——OF——。”如果累计的次数超过100次，系统将不响应，而原数据仍保持。（3）如电池电压不足，则开机后重量为零时，重量窗显示为“——Lb——”，如加载，则显示恢复正常，此时可短时间再使用。但应尽快插上交流电插头，对电池充电。同时仍可开机使用。（4）当开机的底秤超过出厂前设定允许范围，称重显示为“HHHHH”或“LLLLL”，表示底秤过高或过底。（5）如果称重显示为“-SYS-”，系统参数错误，应送修。（6）自检完后，如果称重显示“Err-2”，说明称重不稳，应参照四/（一）/2，3。

- 重量标定：

- 按住“设定”键不放，直到重量窗出现“-CAL.-”， 单重窗和数量窗出现0或者很小的数字）。

- 重量标定：

1

（1）、满量程标定：在秤台上放足砝码，等稳定后按“累计”键，满量程标定结束。

（2）、任意点标定：按“去皮”键，重量窗出现“-----”， 单重窗和数量窗没有变化，输入要加载的重量，输入的重量显示在重量窗；然后在秤台上放足砝码，等稳定后按“累计”键，标定结束。

- 常见故障及其排除:

- 称重不稳

- 电池电压不足：关机，充电满12小时以上再使用。

- 台面强度太低或周围环境振动太大：加固台面，避开振动场合。

- 受到风的吹动影响（如：电风扇）：采用加玻璃罩等措施，减少风的影响。

- 开机无任何显示

- 电池失效：充电仍无效则送修，更换电池。

- 保险丝断或开关故障：更换保险丝或开关。

- 其它：送修。

- 运输及储存:

- 运输时应注意轻放、防潮、防湿。   2. 储存时不要存放在阳光直晒或淋雨的地方。

- 附件:

1．说明书——1份   2．电源线——1根   3．保修卡——1张   4.合格证---1张

- 三包及注意事项:

产品售出起一年内，出现的非人为故障，属保修范围。请用户将产品附保修卡及购机发票。（注意：同机号相符）送本公司或用户当地代理维修点免费修理。

邮寄时本公司请用户用原包装，以免损坏，邮费用户自理。

注意事项：

- 在用户购入新机时应仔细阅读使用说明书。

- 长期不用时，请至少2个月充电一次，方法同上，并使底部开关置于“关”的位置，以保持电池不发生过放电而损坏。

- 本产品采用液晶显示，应置于光线充足处使用，若在光线不足或夜间无照明处使用，请使用本产品系列中带有背光的液晶显示电子计价秤。

- 在秤台上加重物时应避免撞击。

- 严禁用强溶剂如苯和丙酮等擦试表面，否则会导致表面严重损坏。

- 外壳清洗应用干、湿布擦试，严禁用水冲。

- 不能将本秤与大功率的设备共用一条线，因为大功率设备启动时会影响称量。

八．重要警告:

- 在重量窗显示为零时金额窗如显示“— Lb —”，表示电池电压不足，此时电池短时间内还可使用，但应尽快插上交流电插头对电池充电，建议每次充电时间大于12小时。

- 电池不属保修范围，请注意正确使用，避免出现电池过放电、充电不足等情况。

厂址：上海市崇明江口经济小区                邮编：202165

沪办：上海市闵行区莘庄工业区                 邮编：201108

总机：021-64421766                   传真：021-64894151

网址：www.ys-sh.cn                 Email：ysluhaiyan@163.com

最新版本说明书请到公司网站下载。